- 辽宁何氏医学院

- 辽宁省眼科干细胞重点实验室年度室内和设备检测项目

- 询价文件

- 一、洁净室室内检测项目

- 项目需求

- 为保障洁净室环境符合实验标准，需对其进行洁净度检测，特此提报洁净室检测需求。

- 检测公司要求：有MA资质 的室内环境检测公司，有相关细胞洁净实验室检测经验。

- 需求: 眼基因库二楼细胞平台依照<药品生产质量管理规范>; <医药工业洁净厂房设计标准>;    <洁净厂房设计规范>最新版规范和标准要求进行洁净室检测。

- 检测项目:压差、悬浮粒子、沉浮菌浓度、温湿度、换气次数、照明、噪声。

- 预计检测时间:2026年10月20日-11月10日。地点：辽宁省沈阳市浑南区泗水街2-2号。

- 报告要求: 采样结束后第二个工作日开始计5个工作日。

- 报告份数:共计出具1份合格报告, 一式二份。

- 检测区域:

| 序号 | 房间名称 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细胞准备间Ⅰ | C级 |
| 2 | 细胞准备间Ⅱ | C级 |
| 3 | 细胞Ⅰ室 | C级 |
| 4 | 细胞Ⅱ室 | C级 |
| 5 | 缓冲 | C级 |
| 6 | 细胞Ⅲ室 | C级 |
| 7 | 缓冲 | C级 |
| 8 | 细胞Ⅳ室 | C级 |
| 9 | 缓冲 | C级 |
| 10 | 细胞Ⅴ室 | C级 |
| 11 | 缓冲 | C级 |
| 12 | 洁净走廊 | C级 |
| 13 | 缓冲 | D级 |
| 14 | 更衣室 | D级 |

- 报价一览表

| 项目名称 | 含税报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 辽宁何氏医学院 辽宁省眼科干细胞重点实验室年度室内和设备检测项目 （洁净室室内检测项目） | 小写： 大写： |  |
| 售后服务： |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |
| 联系人： 联系方式： |  |  |

注：

1.开具增值税普通发票后付款

2.另附分项报价清单（格式自拟）及相关资质

二、生产设备检测和校准项目

- 项目需求

- 检测公司要求：有CNAS资质的仪器仪表等计量技术服务和标准化服务检测公司，有相关细胞生产用仪器检测经验。

- 项目需求: 眼基因库二楼干细胞生产设备检测。

- 检测项目:计量设备的校准和检测。

- 预计检测时间: 2026年10月20日-11月10日。地点：辽宁省沈阳市浑南区泗水街2-2号。

- 报告要求: 采样结束后第二个工作日开始计5个工作日，每个设备出具1份报告，共计18份。

- 项目清单

| 序号 | 设备分类 | 设备名称 | 生产厂家 | 品牌型号 | 数量 | 位置 | 检测项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A类 | 二氧化碳 培养箱 | Thermo | 3311 | 2 | 洁净室 | 设定温度 37℃ | 温度上偏差 | ±2.0℃ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 温度下偏差 | ±2.0℃ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 温度均匀度 | 2.0℃ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 2 | A类 | 生物安全柜 | ESCO | AC2-4S1 | 1 | 洁净室 | 噪声 |  | ≤67 dB |
|  |  |  |  |  |  |  | 照度 |  | ≥650 lx |
|  |  |  |  |  |  |  | 下降气流流速 |  | 0.25-0.50 m/s |
|  |  |  |  |  |  |  | 流入气流流速 |  | ≥0.5 m/s |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作区洁净度 |  | 不低于洁净度5级 |
| 3 | A类 | 离心机 | Thermo | ST8 | 1 | 洁净室 | 回转转速标称值 1000 r/min |  | — |
| 4 | A类 | 移液器 | Eppendorf | Research Plus （0.5-10 µl、2-20 µl、10-100 µl、20-200 µl、100-1000 µl，一套5把） | 5 | 洁净室 | 0.5-10 µl 校准点容量 | 1 µl | ±12.0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 µl | ±8.0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 µl | ±8.0% |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-20 µl 校准点容量 | 2 µl | ±12.0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 µl | ±8.0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 µl | ±4.0% |
|  |  |  |  |  |  |  | 10-100 µl 校准点容量 | 10 µl | ±8.0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 µl | ±3.0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 µl | ±2.0% |
|  |  |  |  |  |  |  | 20-200 µl 校准点容量 | 20 µl | ±4.0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 µl | ±2.0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 µl | ±1.5% |
|  |  |  |  |  |  |  | 100-1000 µl 校准点容量 | 100 µl | ±2.0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500 µl | ±1.0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 µl | ±1.0% |
| 5 | A类 | 液氮罐——仪器表 | Thermo | 8120 | 3 | 低温存储区 | 标准压力值0.0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7 MPa |  | 示值允许误差±0.0175 MPa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程允许误差0.0175 MPa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90%以上示值允许误差±0.028 MPa |
|  |  |  |  |  |  |  | 指针偏转平稳性 |  | 平稳 |
| 6 | B类 | 4℃医用冷藏箱 | Haier | HYC-390 | 1 | 洁净室 | 温度均匀度 |  | 2.0℃ |
|  |  |  |  |  |  |  | 温度波动度 |  | ±0.5℃ |
| 7 | B类 | 低温-25℃立式冰箱 | Haier | dw-25L262 | 1 | 洁净室 | 设定温度 -20℃ | 温度上偏差 | ±2.0℃ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 温度下偏差 | ±2.0℃ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 温度均匀度 | 2.0℃ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 8 | B类 | 超低温保存箱（-80℃冰箱） | Thermo | ULTS1368 | 1 | 测试实验区 | 设定温度 -80℃ | 温度上偏差 | ±2.0℃ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 温度下偏差 | ±2.0℃ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 温度均匀度 | 2.0℃ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 9 | B类 | 灭菌锅 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | LMQC-50E | 1 | 测试实验区 | 校准点 121℃ |  | ±0.5℃ |
| 10 | B类 | 仪器表 | VIGOUR | 250 | 1 | 气瓶间 | 仪表压力 |  | 0-250 |
|  |  |  | USE NO OIL | 1.6 | 1 |  | 仪表压力 |  | 0-1.6 |

- 报价一览表

| 项目名称 | 含税报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 辽宁何氏医学院 辽宁省眼科干细胞重点实验室年度室内和设备检测项目 （生产设备检测和校准项目） | 小写： 大写： |  |
| 售后服务： |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |
| 联系人： 联系方式： |  |  |

注：

1.开具增值税普通发票后付款

2.另附分项报价清单（格式自拟）及相关资质扫描件加盖公章

（参与报价的供应商请于询价公告要求时间内，将【报价一览表】及相关附件加盖公章后发送至邮箱：caigoubu@huh.edu.cn